# 二氧化碳监测仪(手持式)技术指标

一、参数要求

- 检测功能：呼末CO2，吸入CO2，呼吸频率及CO2呼吸波形,血氧饱和度，脉率。

- NDIR非散射红外气体分析技术，

- 具备温度，压力补偿系统，平衡气补偿，调零系统，肺压及体温补偿，

- 主流测量方式，适用于成人，婴幼儿。3.5英寸彩屏显示。

- 可连接呼吸机和麻醉机使用,在CPR情况下使用，优化按压质量，提高抢救时效。

6具备超限报警和窒息报警功能。

7.呼吸末CO2浓度:

测量范围：0-150mmHg〔0.0％～20％（V/V）〕。

测量误差: 当CO2浓度在0～40mmHg时，误差≤±2mmHg。

更新：每次呼末、10秒、20秒、30秒可选

趋势图长度：24小时

8. 呼吸频率: 测量范围：2bpm～150bpm

9. 血氧饱和度： 显示范围: 50%～100%

10. 脉 博：测量范围: 20次/min～250次/min

11. 电源要求：电源电压：交流 220V, 50Hz

12.电池规格：可充电的锂电池，充满电后可连续工作12小时以上。

13.趋势图关机不丢失。

14.配备蓝牙打印机一台。

15.配有多角度的固定支架一套。

二、配置:

1.主机、2、主流探头3. SPO2探头、4.成人适配器、5.主机硅胶套、6.主机底座、7.多功能固定架子、8,中文说明书、9.电源线、10.保修卡、11.合格证

三、售后：

1、整机免费保修3年

2、厂家免费提供系统培训，直至科室操作人员熟练掌握设备使用。

3、维修24小时内快速反应，免费提供操作和维修培训。

4、维修超过48小时，提供备用机。