注射泵功能及参数要求

单通道注射泵

一、用     途：

1、血管活性药物的持续用药及联合用药

2、麻醉药物的持续用药及联合用药

3、肿瘤化疗药物的持续用药及联合用药

4、新生儿生理维持用药及联合用药

5、能适用丙泊酚等粘稠度较高的药物

二、设备技术参数要求

1、自动识别注射器规格：20ml、50ml/60ml；能够保证使用任何品牌注射器的注射精度；

2、速度速率：0.1 ml/h－400ml/h（20ml注射器）递增：0.1ml

0.1 ml/h－600ml/h（50ml/60ml注射器）递增：0.1ml；

3、注射精度：＜±3%（包括机械误差）；

4、预置量设置：0.1ml-999.9ml，最小增减量为0.1ml/h

5、压力阈值至少 3 档可调；

6、全中文液晶屏实时显示，显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警等信息。

7、含有快速大剂量(Bolus)功能，当注射完毕系统自动开启KVO（保持静脉畅通）功能；KVO速度范围：0.1ml/h-5.0ml/h、步进0.1ml；

8、具有阻塞回撤功能（Anti-Bolus），防止药物阻塞报警后再开始注射时产生Bolus的危险；

9、固定夹可水平或竖直固定，主机带提手，方便携带；

10、具有推空、阻塞、药物将近、注射完毕、交流掉电、电量不足、注射器脱落等声光报警提示；

11、电源参数：交直流电两用，交流电源AC220V±22V 50Hz±1Hz，电池连续工作时间≥2h；

二、其他要求

1、整套设备保修≥3年。

2、能够提供定期的检测、维修方案，超过48小时不能修复，需要提供备用机。

3、供货期：＜10天

4、推荐品牌：迈瑞、思路高、科曼

双通道注射泵

一、用     途：

1、血管活性药物的持续用药及联合用药

2、麻醉药物的持续用药及联合用药

3、肿瘤化疗药物的持续用药及联合用药

4、新生儿生理维持用药及联合用药

5、能适用丙泊酚等粘稠度较高的药物

二、设备技术参数要求

1、双通道可独立设置，便于单个通道操作；

2、自动识别注射器规格：10ml、20ml、50ml/60ml；能够保证使用任何品牌注射器的注射精度；

3、速度速率： 0.1 ml/h－300ml/h（10ml注射器）递增：0.1ml

0.1 ml/h－400ml/h（20ml注射器）递增：0.1ml

0.1 ml/h－600ml/h（50ml/60ml注射器）递增：0.1ml；

4、注射精度：＜±3%（包括机械误差）；

5、预置量设置：0.1ml-999.9ml，最小增减量为0.1ml/h

6、压力阈值至少 3 档可调；

7、全中文液晶屏实时显示，显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警等信息。

8、含有快速大剂量(Bolus)功能，当注射完毕系统自动开启KVO（保持静脉畅通）功能；KVO速度范围：0.1ml/h-5.0ml/h、步进0.1ml；

9、具有阻塞回撤功能（Anti-Bolus），防止药物阻塞报警后再开始注射时产生Bolus的危险；

10、固定夹可水平或竖直固定，主机带提手，方便携带；

11、具有推空、阻塞、药物将近、注射完毕、交流掉电、电量不足、注射器脱落等声光报警提示；

12、电源参数：交直流电两用，交流电源AC220V±22V 50Hz±1Hz，电池连续工作时间≥2h；

二、其他要求

1、整套设备保修≥3年。

2、能够提供定期的检测、维修方案，超过48小时不能修复，需要提供备用机。

3、供货期：＜10天

4、推荐品牌：迈瑞、思路高、科曼