技术及配置要求

一、技术要求

- 可无创监测血氧饱和度、脉率、灌注指数等参数。

- 1.1血氧饱和度可测量区间：1%-100%

- 1.2 脉搏率可测量区间：25-240bmp

- 1.3 血流灌注指数（PI）科测量区间：0.02%-20%

- 2、在患儿体动和低血流灌注情况下对各参数仍可准确监测。

- 3、手持式设计，方便转运。

- 4、可视电池寿命指示灯，4节AA五号碱性电池可连续使用长达30个小时

- 5、具有传感器脱落以及电池电量不足时报警功能

- 6、血流灌注指示灯，可提示低血流灌注状态，帮助选择最佳测量部位。

- 7、可搭配新生儿专用重复性传感器，保证新生儿先心病筛查结果的准确性。

- 8、可搭配新生儿专用硅胶式绑带。

- 9、血氧饱和度可检测动脉血数值保证新生儿先心病筛查结果的准确性。

- 10、可视信号强度指示灯帮助评估数值准确，屏幕亮度可调节。

- 二、配置要求

1、主机1个

2、连接线1个

3、新生儿重复性传感器1根（单独报价）

4、新生儿专用硅胶式绑带1根（单独报价）

5、AA五号碱性电池4个

6、中文说明书1本