听力计采购要求

一、**必须具备的技术参数要求：**

1、可测试功能：气导听阈、骨导听阈、自动听阈测试、自动筛查测试

2、频率输出范围：气导耳机：125Hz～8000Hz，骨导耳机：250Hz～8000Hz

3、频率输出精度：≤±1%，达到Ⅰ型听力计标准

4、声强输出范围：气导耳机：－10～120dBHL，骨导耳机：－10～65dBHL

5、谐波失真：气导：<2.5％，骨导<5%

6、自动听阈测试：测试修改（升序）Hughson与Westlake模式，正常与快速模式

7、掩蔽助理功能：可自动提醒操作者何时需要加掩蔽

8、通话功能：内置通话麦克风

9、中文操作面板，单键单功能，操作简便

10、给声键类型：硅胶实体按键，非感应式，双给声键

11、听阈检测报告可自动打印报告单

注：以上参数必须全部具备，请提供证明文件（检测报告、技术白皮书、产品说明书、产品彩页）

**二、配置要求：**

1、听力计主机： 1台

2、气导耳机： 1副

3、骨导耳机： 1副

4、病人应答器： 1支

5、听力图本： 1本

7、中文用户手册： 1册

**三、售后要求：**

1、整机免费保修≥3年

2、二甲以上医院用户≥10家（提供用户名单及联系方式）

3、厂家提供系统培训，直至科室操作人员熟练掌握设备使用。

4、维修24小时内快速反应，免费提供操作和维修培训。