技术要求

1、监护仪采用低功耗，无风扇设计。

2、便携式一体化监护仪，可用于监护成人，儿童，新生儿患者。

3、≥12寸彩色LED背光显示屏，彩色高分辨率达800*600， 7通道波形显示。

4、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温。

5、可升级参数:有创血压，二氧化碳C02，心排量C. o.。

6、配置3/5导心电监护，支持心率， ST段测量， QT/QTC实时连续测量，以上测量参数要求适用于成人，小儿和新生儿。

7、血氧饱和度可显示PI灌注指数。

8、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

9、具备不少于110小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能，40小时全息波形回顾。

10、具备呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

11、具备不少于23种实时心律失常分析。

12、配置鲤电池供电时间: >110分钟。

13、安全规格: ECG， TEMP， IBP， Sp02， NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 
14、监护仪设计使用年限≥8年。